Klinische Validierung – Datenerhebung (Caliper + Foto)

Standardarbeitsanweisung (SOP) — Aesthetic Biometrics Engine, Sprint 11 (Bland-Altman-Validierung + 3D-Kalibrierung)

Praxis Nassar · Version 1.0 · Datum: ____________ · Messer/in: ____________

# 1. Ziel & Hintergrund

Die Engine schätzt Gesichtsmaße in Millimetern, indem sie die Iris als biologischen Maßstab nutzt (horizontaler Durchmesser konstant 11,7 mm). Um diese Schätzungen klinisch abzusichern, vergleichen wir sie gegen den Goldstandard: per Schieblehre (Caliper) direkt am Gesicht gemessene Strecken.

Was wir damit erreichen: Eine Bland-Altman-Analyse (systematische Abweichung + Übereinstimmungsgrenzen) pro Maß. Liegen Engine und Caliper innerhalb der klinischen Toleranz (Ziel ≈ ± 1–2 mm), wird das jeweilige Maß von „estimated“ auf validiert umgestellt — gezielt und belegt, nicht pauschal.

Stichprobe: mindestens 20 Personen (n ≥ 20), besser 25–30 für robuste Grenzen. Möglichst gemischt nach Alter und Geschlecht. Keine akute Schwellung / OP / Filler in den letzten Wochen im Messbereich.

# 2. Überblick — was du pro Person sammelst

Pro Proband/in immer drei Dinge, alle über eine gemeinsame Proband-ID verknüpft:

- 4 standardisierte Fotos (Teil A): frontal 0°, 45° links, 45° rechts, 90° Profil.

- Caliper-Messblatt (Teil B): die linearen Maße in mm (Goldstandard).

- Optional: klinische Schweregrad-Bewertung (Teil C) für die Tiefen-/Volumenzonen.

Wichtige Reihenfolge: ZUERST die 4 Fotos mit sauberem, unmarkiertem Gesicht aufnehmen — DANN die Landmarken anzeichnen und mit dem Caliper messen. (Hautmarkierungen dürfen nicht auf den Engine-Fotos sein.)

# 3. Ausstattung (Checkliste)

- Digitale Schieblehre (Caliper), Auflösung 0,01 mm — möglichst mit abgerundeten/stumpfen Spitzen; für Breitenmaße (zy–zy) ist ein Tasterzirkel/Spreizzirkel ideal.

- Kamera oder Tablet auf STATIV, auf Augenhöhe, fester Abstand (~1–1,5 m).

- Gleichmäßige, diffuse Beleuchtung (kein hartes Seitenlicht, keine Schatten).

- Haarband / Klammern, um die Stirn und Ohren freizulegen.

- Abwischbarer Hautmarker (weicher Kajal/Dermograph) zum Anzeichnen der Landmarken — erst NACH den Fotos.

- Desinfektion/Reinigung der Caliper-Spitzen zwischen Personen; Messblatt + Stift (oder Tablet).

# 4. Proband/in, Einwilligung & Vorbereitung

- Schriftliche Einwilligung für Foto + Messung zu Validierungszwecken (DSGVO; Biometrie = Art. 9 — ausdrückliche Einwilligung, Zweck, Aufbewahrung/Löschung).

- Brille, Ohrringe, störenden Schmuck ablegen; Haare ganz aus dem Gesicht.

- Neutrale Mimik, Mund locker geschlossen, Augen offen, Blick geradeaus.

- Ungeschminkt ideal; Kontaktlinsen ok. Vor dem Messen 5 Min. ruhen (keine frische Druckspur).

# Teil A — Fotoprotokoll (4 Winkel)

Standardisierung ist entscheidend — nur so erreicht die Engine ~1–2 mm. Alle 4 Aufnahmen mit gleicher Kamera, gleichem Abstand und Licht:

- Frontal 0°: Gesicht direkt zur Kamera, Pupillen auf einer Horizontalen, beide Ohren etwa gleich sichtbar.

- 45° links: Kopf ca. 45° nach links gedreht (linke Wange zur Kamera).

- 45° rechts: Kopf ca. 45° nach rechts gedreht (rechte Wange zur Kamera).

- 90° Profil: echte Seitenansicht. Muss ein wirkliches 90° sein (≥ 55°) — sonst lehnt der Qualitäts-Gate das Profil ab.

Bildqualität: scharf, gut belichtet, Augen offen und Iris klar sichtbar (die Iris ist der Maßstab!). Mindestens ~1024 px Gesichtshöhe. Kein Beschnitt des Kopfes.

Dateibenennung: pro Person ein Ordner mit der Proband-ID, darin exakt: frontal.jpg, oblique_left.jpg, oblique_right.jpg, profile.jpg.

# Teil B — Caliper-Messungen (Goldstandard)

Diese linearen Frontalmaße entsprechen genau dem, was die Engine in mm berechnet. Alle in Millimeter auf 0,1 mm genau. Die Spalte „Engine-Pendant“ zeigt, womit verglichen wird.

| # | Maß | Landmarks | Definition | Engine-Pendant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intercanthalbreite | en–en | Innere Lidwinkel (Endocanthion) links ↔ rechts | Fünftel (Mitte) |
| 2 | Äußere Augenbreite | ex–ex | Äußere Lidwinkel (Exocanthion) links ↔ rechts | Gesichtsbreite-Proxy |
| 3 | Lidspalte rechts | ex–en (re) | Äußerer ↔ innerer Lidwinkel, rechtes Auge | Fünftel-Segment 2 |
| 4 | Lidspalte links | en–ex (li) | Innerer ↔ äußerer Lidwinkel, linkes Auge | Fünftel-Segment 4 |
| 5 | Mundbreite | ch–ch | Mundwinkel (Cheilion) links ↔ rechts | lip_width_mm |
| 6 | Oberlippenhöhe | ls–sto | Labrale superius ↔ Stomion (Mittellinie) | upper_lip_height_mm |
| 7 | Unterlippenhöhe | sto–li | Stomion ↔ Labrale inferius (Mittellinie) | lower_lip_height_mm |
| 8 | Bizygomatikbreite | zy–zy | Breiteste Jochbeinpunkte (Zygion) links ↔ rechts | face_width_mm |
| 9 | Mittleres Drittel | g–sn | Glabella ↔ Subnasale | thirds middle_mm |
| 10 | Unteres Drittel | sn–gn | Subnasale ↔ Menton / Gnathion | thirds lower_mm |
| 11 | Gesichtshöhe | n–gn | Nasion ↔ Menton | Gesichtshöhe |
| K | Iris-Durchmesser | — | Horizontal Limbus–Limbus (ein Auge) — Kontrolle | Kalibrierung 11,7 mm |

## Anatomische Landmarken (Kurzdefinition)

- Endocanthion (en): Innerer Lidwinkel.

- Exocanthion (ex): Äußerer Lidwinkel.

- Cheilion (ch): Mundwinkel (seitlicher Lippenkommissur-Punkt).

- Labrale superius (ls): Mittelpunkt der Oberlippen-Lippenrotgrenze (Mittellinie).

- Stomion (sto): Mittelpunkt der Lippenspalte bei locker geschlossenem Mund.

- Labrale inferius (li): Mittelpunkt der Unterlippen-Lippenrotgrenze (Mittellinie).

- Zygion (zy): Lateralster Punkt des Jochbeins — ertasten.

- Glabella (g): Prominentester Mittellinienpunkt zwischen den Augenbrauen.

- Subnasale (sn): Übergang der Columella in die Oberlippe (Nasenbasis, Mittellinie).

- Nasion (n): Mittellinien-Einsenkung an der Nasenwurzel (zwischen den Augen).

- Menton / Gnathion (gn): Tiefster Mittellinienpunkt des Kinns.

## Mess-Technik (wichtig für saubere Daten)

- Caliper-Spitzen exakt auf die beiden Landmarken setzen, die Haut nur berühren — NICHT eindrücken (Weichgewebe staucht sonst das Maß).

- Jedes Maß ZWEIMAL messen. Weichen die Werte > 1 mm ab, ein drittes Mal messen. Eintragen: beide Werte + Mittel.

- Mittellinien-Maße (ls–sto, sto–li, g–sn, sn–gn) wirklich auf der Gesichtsmitte messen.

- Stomion bei locker geschlossenem Mund; Mundbreite (ch–ch) bei entspanntem, nicht lächelndem Gesicht.

- Möglichst dieselbe Person misst alle Probanden (oder Messer/in pro Blatt notieren).

- Iris-Kontrolle (K): horizontalen Durchmesser eines Auges messen — sollte ~11,5–12,0 mm sein; bestätigt die Kalibriergrundlage.

# Teil C — Optional: Klinische Schweregrad-Bewertung (Tiefen-/Volumenzonen)

Die 3D-Tiefenmaße (Tränenrinne, Schläfe, Jowl etc.) lassen sich am lebenden Gesicht NICHT sinnvoll per Caliper messen. Stattdessen kalibrieren wir ihre Schwellen gegen deine klinische Experten-Einschätzung. Bewerte je Zone den Schweregrad auf einer 4-stufigen Skala:

Skala: 0 = keine · 1 = leicht · 2 = mäßig · 3 = ausgeprägt. Falls relevant: Seite (li/re) getrennt bewerten.

| Zone | Schweregrad | Hinweis |
| --- | --- | --- |
| Tränenrinne (Tear Trough) | 0 – 3 | Tiefe/Schatten am unteren Lidrand ↔ Wange |
| Schläfe (Temporal) | 0 – 3 | Einsenkung der Schläfenregion |
| Mittelwange / Ogee (Malar) | 0 – 3 | Volumenverlust / Abflachung der S-Kurve (45°) |
| Wange (Buccal) | 0 – 3 | Eingefallene Wange / buccaler Korridor |
| Kieferlinie / Jowl | 0 – 3 | Hängebäckchen, Verlust der Kieferkontur |
| Nasolabialfalte | 0 – 3 | Tiefe der Nasen-Lippen-Falte |
| Marionettenfalte | 0 – 3 | Falte vom Mundwinkel nach unten |

Diese Einschätzung wird später mit den von der Engine aus der 3D-Rekonstruktion abgeleiteten Tiefen abgeglichen, um die Schwellen (HOLLOW/BREAK/Ogee) auf reale mm zu setzen.

# Teil D — Datenorganisation & Übergabe

Proband-ID: fortlaufend, z.B. ABE-001, ABE-002, … Keine Klarnamen in Datei- oder Ordnernamen (Pseudonymisierung).

Pro Person ein Ordner:

- ABE-001/frontal.jpg, oblique_left.jpg, oblique_right.jpg, profile.jpg

- ABE-001/messblatt.pdf (oder zentrale Tabelle, siehe unten)

Zusätzlich eine zentrale Tabelle (CSV/Excel), eine Zeile pro Person, mit Spalten:

- proband_id, geschlecht, alter, datum, messer, dann je Maß: *_m1, *_m2, *_mittel (in mm), sowie die Schweregrade aus Teil C.

Übergabe an mich (Claude): die Ordner + die zentrale Tabelle gesammelt bereitstellen (z.B. als ZIP in einem vereinbarten Ordner, oder in Supabase Storage). Ich schicke die Fotos durch die Engine, paare Engine-mm mit deinen Caliper-mm und erzeuge die Bland-Altman-Auswertung pro Maß + die Schwellen-Kalibrierung.

# 5. Qualität & häufige Fehler

- Caliper zu fest aufgesetzt → Maß zu klein. Nur berühren.

- Falsche Landmarke (z.B. Lippenrot- statt Hautgrenze) → systematischer Fehler. Definitionen oben beachten.

- Mimik (Lächeln, gespitzte Lippen) verfälscht Mund- und Lippenmaße.

- Profil nicht echt 90° → wird abgelehnt. Lieber etwas überdrehen als zu wenig.

- Iris verdeckt / Augen zu / unscharf → Kalibrierung scheitert, alle mm werden als Schätzung markiert.

- Wechselnde Beleuchtung/Abstand zwischen Personen → vermeiden, alles gleich halten.

# 6. Was danach passiert

Aus n ≥ 20 Paaren (Engine vs. Caliper) berechne ich pro Maß: mittlere Abweichung (Bias) und Übereinstimmungsgrenzen (± 1,96 SD). Maße innerhalb der klinischen Toleranz werden als validiert gekennzeichnet (estimated=False), die Tiefen-Schwellen werden gegen deine Schweregrade kalibriert. Ergebnis: belastbare, ehrlich gekennzeichnete Messwerte statt pauschaler Schätzungen.

# Anhang — Mess-Datenblatt (1 Seite pro Proband)

Proband-ID: ____________   Geschlecht: ____   Alter: ____   Datum: __________   Messer/in: ____________

| # | Maß | Landmarks | Messung 1 (mm) | Messung 2 (mm) | Mittel (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Intercanthalbreite | en–en |  |  |  |
| 2 | Äußere Augenbreite | ex–ex |  |  |  |
| 3 | Lidspalte rechts | ex–en (re) |  |  |  |
| 4 | Lidspalte links | en–ex (li) |  |  |  |
| 5 | Mundbreite | ch–ch |  |  |  |
| 6 | Oberlippenhöhe | ls–sto |  |  |  |
| 7 | Unterlippenhöhe | sto–li |  |  |  |
| 8 | Bizygomatikbreite | zy–zy |  |  |  |
| 9 | Mittleres Drittel | g–sn |  |  |  |
| 10 | Unteres Drittel | sn–gn |  |  |  |
| 11 | Gesichtshöhe | n–gn |  |  |  |
| K | Iris-Durchmesser | — |  |  |  |

Schweregrade (0–3): Tränenrinne __  Schläfe __  Malar/Ogee __  Wange __  Jowl __  Nasolabial __  Marionette __

Fotos aufgenommen (sauberes Gesicht):  frontal ☐   45° links ☐   45° rechts ☐   90° Profil ☐

Einwilligung unterschrieben ☐      Bemerkungen: ____________________________________________